Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

| № п/п |  | Критерии |  | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование медицинской техники (далее МТ) |  |  |  | Телекардиограф |  |  |  |  |
| 2 |  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование медицинских изделий Т С О (д а л е е – М И ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая Характеристика комплектующего к МТ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 12-канальный электрокардиограф с интернет телеметрией |  | Предназначен для синхронной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях (I, II, и III - стандартные, aVR, aVL и aVF - усиленные по Гольдбергеру, с V1 по V6 - грудные по Вильсону). Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed». Универсальность телекардиографа обеспечивает и передача ЭКГ-данных двумя способами: беспроводным – по Bluetooth и USB-кабелю. Интеграция с КМИС «ДамуМед» обеспечивает автоматическое попадание Направления на ЭКГ с КМИС «ДамуМед» в программу телеметрии «Sapa TeleMed». ЭКГ с Заключением врача автоматически попадает в Электронный паспорт здоровья с графиком, цифрами. Печатать ЭКГ на любом принтере на бумаге А4. Три режима записи ЭКГ: 10 , 20 и 60 сек в режиме реал-тайм. Телекардиограф работает с программным обеспечением как по интернету, так и в локальном режиме без интернета, регистрируя любое количество ЭКГ с моментальной автодиагностикой, с подсчетом всех параметров ЭКГ. Индикация нарушения контактов электродов c кожей. Автодиагностику можно рассматривать как предварительное и нельзя сохранить. Право составления и сохранения заключения ЭКГ предоставлено только авторизованному в системе сертифицированному врачу с указанием его ФИО. Может быть записано и сохранено неограниченное количество ЭКГ. «Облачный» сервер размещён на платформе АО «Казактелеком». В целях обеспечения прав пациента и конфиденциальности личной медицинской информации пациента в телекардиографе обеспечено: 1.Соблюдение требования информационной безопасности подтверждено сертификатом аккредитации ГТС на ИБ. 2.ЭКГ, записанные на телекардиограф, сохраненные в электронном варианте, не могут быть удалены, скорректированы, с целью защиты прав пациента Технические характеристики: Технические характеристики устройства: - Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц; - Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; - Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 500 МОм; - Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 200000; - Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 1 мкВ; - Разрешающая способность (цена младшего разряда) - 0,1 мкВ - Диапазон входных сигналов - 0,001 – 50 мВ; - Дрейф базовой линии не более 0,5мВ; - Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,01 мкА; - Максимальная синфазная постоянная составляющая до 0,3 В; - Коэффициент взаимовлияния между каналами на частоте 50Гц – не более 0,01%; - Частотный диапазон 0...200 Гц; - Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот 0,1...100 Гц не более 1%; - Связь с компьютером – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH V4.2 Compliant-V2.0EDR и USB 2.0 – HID и USB 2.0 – MSD; - Объем хранимой информации - в соответствии со стандартом FAT32; - Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея; - Зарядка встроенного аккумулятора по интерфейсу USB; - Масса с элементами питания – не более 0,135 кг. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы телеметрии ЭКГ | Версия 5.1.12.1 для ОС Windows Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» ОС «Windows» |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы телеметрии ЭКГ | Версия 7.2 для ОС Android Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» мобильное приложение на ОС Андроид для смартфона/планшета |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Кабель пациента для ЭКГ универсальный 10-штекерный для многоразовых электродов / | Кабель пациента на 10 штекеров (диаметр 4 мм). Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов к электрокардиографам. Рассчитаны до 10 электродов. 4 электрода подключаются к конечностям человека с помощью прищепок, еще 6 – к грудной клетке с помощью присосок. Согласно стандарту, каждый из этих 10 электродов имеет свой цвет и маркировку. ЭКГ-кабель с 10 проводами оборудован специальными коннекторами, чтобы использоваться с различными типами электрокардиографов. |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 5 | Комплект многоразовых электродов ЭКГ - 10 штук: 4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов в виде вакуумных присосок | Комплект многоразовых электродов ЭКГ -10 шт (4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов-вакуумных присосок). Электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. Комплект 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 м. Электрод присоска для ЭКГ (для взрослых) универсальный диаметром 24мм. |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 6 | USB – кабель для коннекта с ПК/ноутбуком/планшетом/ смартфоном и зарядки аккумулятора телекардиографа | USB –кабель сихнронизирует и дает заряд аккумлятора на устройство, служит для коннекта телекардиографа с компьютером/ноутбуком. Длина кабеля 2 м рабочие напрежения 4.8-5.5В. скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Материал PVC. Совместимость устройство с разьемом micro USB. |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 7 | Комплект эксплуатационной документации | Паспорт телекардиографа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации на каз. и рус языках,Сертификат поверки кардиографа |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 8 | Смартфон\Планшет | Техническая спецификация и технические характеристики планшетов/смартфонов, входящих в комплектацию телекардиографа указываются в техпаспорте производителя. Критически важными характеристиками планшета является ОС Android с 3G (сим-картой). Выбор модели осуществляется и с учётом веса и прочности корпуса, устойчивости к обработке дезинфицированными средствами, ударопрочной. На планшет устанавливается мобильное программное обеспечение , на сим-карту загружается месячный тариф сотовой связи, который впоследствии централизованно пополняется продавцом аппарата. Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки совместимых устройств. В режиме быстрой зарядки аккумулятор устройства можно зарядить до 50% от полной ёмкости всего за полчаса (время может меняться в зависимости от условий зарядки и заряжаемого устройства). Кабель USB типа C для зарядки и передачи данных в комплекте. |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 9 | Гель | Гель служит электропроводящей контактной средой для проведения ЭКГ |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 10 | Сумка-укладка | В виде дипломата, моющаяся ткань «жатка», стойкая к дезинфицированным средствам, температурным перепадам |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | 11 | Картонная коробка | Коробка необходима для хранения и транспортировки медицинской техники. Позволяет сохранить внешний вид и свойства. |  | 1 шт |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: температура: от +10 до +35 градусов С; влажность воздуха до 80% при t=+25С |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ | В соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации до 30 календарных дней с момента заключения договора. Товар должен быть доставлен в КГП на ПХВ «Больница г.Абая» УЗКО, по 2 адресам: 1) 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Абай, ул. Промышленная, 77. 2) 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Учреждение АК-35, поселок Карабас, ул.Мира, строение 9. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение | Обучение включено в стоимость |  |  |  |  |  |  |