Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система для ультразвуковой диагностики портативная (2шт) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Основной блок | Области возможного медицинского применения: Брюшная полость Сосуды Гинекология Акушерство Урология Щитовидная железа Молочная железа Костно-мышечная система Педиатрия Неонатология Нейросонография Инвазивные процедуры Хирургия Нейрохирургия Онкология Общие характеристики системы: Многопроцессинговый высокоскоростной цифровой формирователь луча; Аналогово-цифровой преобразователь; Разрядность АЦП – не более 12 бит Шкала серого: 256 уровней; Разрешение монитора 1920*1080 1 порта для подключения датчиков Диапазон рабочих частот: не более 1- 15 МГц Возможность одновременного использования до 12 фокусных зон Число физических каналов – не менее 64 Число цифровых (процессинговых) каналов – 32 768 Динамический диапазон – не менее 200 дБ Максимальная глубина сканирования не менее 30 см (достигается на датчике 3С-А) Русифицированный интерфейс, Русифицированная клавиатура – наличие Регулировка усиления В-режима по глубине не менее 8 зон – наличие Основной блок должен быть оснащен отпирающим механизмом, для предотвращения самопроизвольного открывания при транспортировке. Ручка для транспортировки. Наличие биопсийного кронштейна и кронштейна для зондов. Основные режимы работы : В,М,В/М,В/В,4В, Тканевая гармоника Число карт серой шкалы в В-Режиме – не менее 7 Число карт псевдоокрашивания в В-режиме – не менее 12 Число диапазонов частот в В-режиме – не менее 5 Число диапазонов частот в Тканевой гармонике – не менее 5 Число карт псевдоокрашивания в М-режиме - не менее 4 Скоростей развертки в М-режиме – не менее 6 Максимальная частота кадров – не менее 750 к/сек Число углов наклонного сканирования – не менее 3 Наличие М-режима; Поддержка всеми датчиками; Карты псевдоокрашивания в М-режиме от 5; Наличие Цветного М-режима; Цветной допплер CDI PRF 0,5 – 10 кГц Диапазон шкал скоростей +/- 2 см/с - +/- 154 см/с Угол наклона сектора на линейном датчике - +/-16 градусов Число углов сканирования - не менее 7 Количество переключаемых допплеровских частот – не менее 5 Число цветовых карт – 10 Максимальная частота кадров – 49 к/сек Энергетический допплер DPI PRF 0,5-12 Кгц (на линейных датчиках ) Угол наклона сектора на линейном датчике - +/- 16 градусов Число углов сканирования – 7 Количество переключаемых допплеровских частот – 5 Число цветовых карт – 6 Максимальная частота кадров – 49 к/сек Направленный энергетический допплер DDPI PRF 0,5-12 кГц Угол наклона сектора на линейном датчике - +/- 16 градусов Число углов сканирования – не менее 7 Количество переключаемых допплеровских частот – не менее 5 Число цветовых карт - не более 1 Максимальная частота кадров + 49 к/сек Импульсно-волновой допплер PW, HPRF (режим высокой частоты повторения импульсов) PRF – 1-16 кГц Диапазон шкал скоростей +/- 5 см/с - +/- 300 см/с (при угле коррекции 0 градусов) Угол наклона - +/- 16 градусов Число углов сканирования – не менее 5 Количество переключаемых допплеровских частот – 5 Число цветовых карт псевдоокрашивания – не менее 4 Скоростей развертки в режиме PW – не менее 4 Угол коррекции – 0-72 градусов Шаг изменения угла коррекции – не менее 2 градуса Размер контрольного объема – 0,7 мм – 21 мм Дуплексный, триплексный режимы Трапециидальное, наклонное сканирование на линейных датчиках Цифровая рабочая станция: Жесткий диск не более 500 Гб 2 USB 2.0 Enternet DICOM 3.0 Измерительные и расчетные возможности системы для: Акушерства Гинекологии Ангиологии (артерии и вены верхних и нижних конечностей, брахицефальные артерии) Урологии Ортопедии Поверхностных органов Абдоминальных органов Молочной железы Кардиологии (в том числе метод дисков, оценка обьема регургитации, расчет массы миокарда) оценка кардио-сосудистой системы (4-х камерный срез, выходной тракт левого желудочка, выходной тракт правого желудочка, срез через 3 сосуда, срез через дугу аорты, срез артериальный проток, ритм сердца, диафрагма), головного мозга (боковые желудочки, мозжечек, большая писцерна), брюшной полости, грудной клетки плода – выбирается одно из заключений: норма, не норма, виден, не виден Вывода 4 кривых роста плода одновременно Составление и импорт настраиваемых отчетов с возможностью добавления изображений Автоматическая оптимизация: В-режим, PW/CW режимы Ведение БД пациентов, возможность сохранения поиска изображений, клипов, Проведение измерений и акушерских расчетов на ранее сохраненных изображениях Вывод кинопетель из режима замороженного изображения clipboard Размер кинопетли Для В-режима: не более 1000 кадров, 200 сек Для CDI,DPI,DPDI режимов – не менее 1000 кадров, 600 сек Для М-режима – не менее 83 сек Для PW/CW – режимов – не более 163 сек Одновременно вывод на экран не менее 16 изображений (Файл-менеджер) Одновременный просмотр 4-х кинопетель (Файл-менеджер) Энергопотребление: 450 ВА Масса и габариты: вес не более 6,5 кг с аккумулятором и блоком питания, , размеры ширина*глубина*высота (если смотреть на систему со сложенной клавиатурой): Размеры системы: не более 378 мм (Ш) × 352 мм (В) × 114 мм (D) расчет объемной скорости кровотока по PW; расчет объема скорости кровотока по CDI; Гармоническая визуализация тканей; Многомерная пульсация; Поддержка режимов многолучевого сканирования; Режим многолучевого составного сканирования; Технология автоматического подавления артефактов; Увеличения изображения в 10 раз; Количество одновременно подключаемых датчиков – не более 1 шт. Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные; Микроконвексные; Микроконвексные внутриполостные; Линейные; Секторные фазированные; Монитор: Жидкокристаллический безбликовый монитор высокого разрешения; Размер экрана по диагонали: не менее 15,6 дюйм; Угол обзора монитора, градусов, от не менее 178 Экранная матрица от не менее 1920*1080 пикселей; Прочие параметры системы: Кинопетля: Для В-режима: не более 1575 кадров; Для в режиме спектрального допплера режима – до 150 сек Объем жесткого диска не более 500 Гб; Возможность подключения цветного и/или черно-белого медицинского принтера; Программное обеспечение лицензионное. Прочие возможности системы, в том числе при дополнительном комплектовании следующими опциями и программами: Одновременный вывод на экран 16 изображений (Файл-менеджер); Составление и импорт настраиваемых отчетов с возможностью добавления изображений; Автоматическая оптимизация: В-режим, PW/CW режимы; Регулировка на замороженном изображении в B, М, THI, - режиме – усиление, карты псевдоокрашивания, шкала серого в режиме CDI, DPI, DDPI, TDI – цветовая карта, В-режекция В Режиме PW,CW – базовая линия, карта псевдоокрашивания, формат отображения; Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов; Проведение измерений акушерских расчетов на ранее сохраненных изображениях; Вывод кинопетель из режима замороженного изображения; Дуплексный, триплексный режимы – наличие; Многосоставное лучевое сканирование – наличие, 3 луча; Цветной М-режим; Панорамное сканирование в реальном времени Технология подавления спекл-шума; Возможность расположить на экране не менее два или четыре изображения рядом, чтобы сравнить их. Наличие Автооптимизации улучшения качества изображения. Наличие Гармонической визуализации для Уменьшения дефектов и сопутствующее уменьшение помутнения и шума, увеличивает контрастное разрешение и улучшает контуры. Наличие функции Панорамного изображения. Наличие функции увеличения изображения, полноэкранный режим, увеличение области исследования (ROI), фиксация изображения. Наличие модуля ЭКГ на не более 3 отведения. Имеет три разъема для электродов ЭКГ с цветовой кодировкой: LL (левая нога, красная), LA (левая рука, черная) и RA (правая рука, белая). Не менее 2 активных портов для подключения датчиков. Наличие проспективной и ретроспективной записи видеоклипов Расчеты для акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, педиатрии, поверхностных, абдоминальных органов, кардиологии Составление и импорт отчетов с возможностью добавления изображений Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов по различным полям базы данных​ | - шт. |
|  |  | Дополнительный комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Мобильная тележка для ультразвукового сканера | Металлическая тележка с пластиковым кожухом в основании для транспортировки. Наличие полки для принтера. Наличие корзины. Не менее 4 парных колес с стопорным тормозом. Наличие держателя для датчиков. Наличие ручки для транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик конвексный ультразвуковой , 50 мм | Колличество элементов – не более 128; Диапазон частот, МГц – не менее 1,0-6,0; Радиус кривизны рабочей поверхности – не менее 50мм Поддержка тканевого гармонического изображения; Предназначен для ультразвуковых исследований органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, малого таза трансабдоминально (гинекология, урология), акушерские исследования ( в том числе эхокардиография плода). | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик линейный ультразвуковой высокочастотный для обследования поверхностных органов, 50 mm | Колличество элементов – не более 128; Диапазон частот, МГц – 4,0 - 16,0; апертура – не менее 46 мм; глубина визуализации – не менее 90 мм; поддержка соноэластографии; Предназначен для исследования поверхностно расположенных органов (щитовидная, молочная железы, измерения сосудов опорно двигательного аппарата. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для устройства для печати ультразвуковых изображений – стартовый набор | Термобумага предназначена для печати черно-белого принтера. Термобумага в форме рулона. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Гель для проведения ультразвуковых обследований – стартовый набор | Гель предназначен для проведения ультразвуковых исследований. Гель в бутыли объемом 5 л. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - Питание 100/115/230 В, 50/60 Гц. - Рабочий режим: Температура: от +10 до + 40 градусов Влажность воздуха: от 35 до 75% без выпадения конденсата. - Хранение: Температура: от 0 до + 50 градусов Влажность воздуха: от 10до 85% без выпадения конденсата. - Площадь помещения не менее 10 кв.м. - необходима фиксация в вертикальном положении - Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | В соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации до 30 календарных дней с момента заключения договора. Товар должен быть доставлен в КГП на ПХВ «Больница г.Абая» УЗКО, по 2 адресам: 1) 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Абай, ул. Промышленная, 77. 2) 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Учреждение АК-35, поселок Карабас, ул.Мира, строение 9. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |