# Объявление № 40 от 24 сентября 2024 года о проведении закупа оборудования для УИС, способом запроса ценовых предложений

Начало подачи ценовых предложений с 25 сентября с 8.30 часов по 1 октября  до 16 часов, вскрытие конвертов начнется в 16 ч 30 мин в материальном отделе, секретарь комиссии специалист по ГосЗакупкам Фунт Л.А. (87756644338).

- Набор пробных линз, в количестве 2 шт, по цене 750 000тг (Семьсот пятьдесят тысяч) тенге, на общую сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) тенге.

- Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, в количестве 2 шт, по цене 185 000тг (Сто восемьдесят пять тысяч) тенге, на общую сумму 370 000 (Триста семьдесят тысяч) тенге.

- Аппарат магнитотерапии, в количестве 2 шт, по цене 665 000тг (Шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге, на общую сумму 1 330 000 (Один миллион триста тридцать тысяч) тенге.

- Аппарат ультразвуковой терапии, в количестве 2 шт, по цене 1 300 000тг (Один миллион триста тысяч) тенге, на общую сумму 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) тенге.

- Стерилизатор (паровой, воздушный, электрический), в количестве 2 шт, по цене 1 100 000 тг (Один миллион сто тысяч) тенге, на общую сумму 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) тенге.

- Тележка (каталка для перевозки больных), в количестве 2 шт, по цене 259 951 тг (Двести пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один ) тенге, на общую сумму 519 902 (Пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот два) тенге.

- Аспиратор (отсасыватель медицинский), в количестве 2 шт, по цене 650 000 тг (Шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, на общую сумму 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) тенге.

- Светильник медицинский (переносной), в количестве 2 шт, по цене 900 000 тг (Девятьсот тысяч) тенге, на общую сумму 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) тенге.

- Лампа бестеневая, в количестве 2 шт, по цене 990 000 тг (Девятьсот девяносто тысяч) тенге, на общую сумму 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

- Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, в количестве 2 шт, по цене 293 000 тг (Двести девяносто три тысячи) тенге, на общую сумму 586 000 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге.

- Дефибриллятор, в количестве 2 шт, по цене 5 373 200 тг (Пять миллионов триста семьдесят три тысячи двести) тенге, на общую сумму 10 746 400 (Десять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста) тенге.

- Светильник медицинский, в количестве 2 шт, по цене 1 350 000 тг (Один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге, на общую сумму 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) тенге.

Перечисленные ниже документы необходимые при приемке товара:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) счет-фактура, накладная.

3)  Регистрационное удостоверение в РК, действующее, не просроченное.

4) Руководство по эксплуатации,

5) Дату выпуска, фирму и страну производителя, серийный и заводской номер на аппарате.

6) Экспертная оценка стоимости на МИ.

7) Сертификат соответствия продукции

8) Сертификат о происхождении товара

9) Первичную поверку (не ранее июня 2024 года, если поверяется)

10) График гарантийного сервисного обслуживания (не реже 1 раза в квартал)

1) настоящий Договор (в 3 экземплярах);

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию, акт об обучении, акт выполненных работ.

Поставщик должен обучить сотрудников и ввести оборудование в эксплуатацию.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Набор пробных очковых линз -2 шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Набор пробных очковых линз | Предназначен для измерения остроты зрения, подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Набор используется при проведении исследований близорукости, дальнозоркости, косоглазия, ахроматопсии. Комплект пробных линз предназначен для обследования отклонений зрения: миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования страбизма и цветовой слепоты. Применяется в офтальмологических кабинетах больниц, поликлиник, военкоматов, магазинах оптики. Благодаря различной комплектации удобен в применении, как в стационарных условиях, так и на выезде. Форма пробных линз рассчитана так, что при их комбинировании происходит компенсация воздушной прослойки между этими линзами, а суммарная оптическая сила комбинированных линз будет в точности соответствовать оптической силе одной линзы в новых очках пациента. Состоит из не менее 266 предметов. Металлический кейс с двумя кодовыми замками – наличие. Перечень предметов, входящих в набор:  Отрицательные сферические линзы: 20.00 / 18.00 / 16.00 / 15.00 /14.00 / 13.00 / 12.00 / 11.00 / 10.00 / 9.00 / 8.50 / 8.00 / 7.50 / 7.00 / 6.50 / 6.00 / 5.75 / 5.50 / 5.25 / 5.00 / 4.75 / 4.50 / 4.25 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 /  Положительные сферические линзы: 20.00 / 18.00 / 16.00 / 15.00 /14.00 / 13.00 / 12.00 / 11.00 / 10.00 / 9.00 / 8.50 / 8.00 / 7.50 / 7.00 / 6.50 / 6.00 / 5.75 / 5.50 / 5.25 / 5.00 / 4.75 / 4.50 / 4.25 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25 /  Отрицательные астигматические линзы: 6.00 / 5.00 / 4.50 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25  Положительные астигматические линзы: 6.00 / 5.00 / 4.50 / 4.00 / 3.75 / 3.50 / 3.25 / 3.00 / 2.75 / 2.50 / 2.25 / 2.00 / 1.75 / 1.50 / 1.25 / 1.00 / 0.75 / 0.50 / 0.25  Призматические линзы: 8.00 / 7.00 / 6.00 / 5.00 / 4.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 0.50  Вспомогательные предметы: Светофильтр зеленый, светофильтр красный, цилиндр Мэддокса, диафрагма дырчатая, экран-заслонка непрозрачный, диафрагма щелевая, линза плановая, кросс-цилиндры, пробная оправа универсальная. | 2 комплекта |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 16 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов. Предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Горизонтального типа, настольное исполнение, может подвешиваться на кронштейны к стене. Технические характеристики Мощность не менее, Вт 25 Габаритные размеры ( Ш × Г × В ) не более, мм 502 × 440 × 286 Масса не более 11±1,1 Решётка, ед., кг не более 1 Питание, не более В/Гц 220/50 Время непрерывной работы не менее, ч 168 Наработка на отказ, ч, не менее 2500 Средний срок службы, не менее лет 8 Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Тип не хуже TUV 15 WLL Мощность не хуже , Вт 15 Ток не хуже , А 0,34 Бактерицидный поток не менее, Вт 4,7 Длина × Ø, не менее мм 438 × 26 Спад излучения после 5000 ч работы, % не более 15 | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 30 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат магнитотерапии-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Аппарат предназначен для проведения физиотерапевтического лечения, профилактических и восстановительно-реабилитационных мероприятий низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем при заболеваниях сосудов головного мозга и их последствиях, психо - неврологической патологии, заболеваниях нервной системы в условиях медицинских учреждений, а также в домашних условиях по рекомендации врача. Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой не более 50 Гц, напряжением не более 230 В (-32 В, +23 В). Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, не превышает не более 10 В•А более чем на 10% . Параметры и характеристики импульсных магнитных полей: а) виды поля: - «бегущее», при котором происходит последовательное возбуждение всех индукторов излучателей от 1-го индуктора к 6-му по циклическому закону (программы №1, №2, №3); - «неподвижное», при котором происходит одновременное возбуждение всех индукторов излучателей (программа №4). б) частота возбуждения индукторов излучателей одиночными импульсами: - не более 7 имп./c (программа №2). Относительное отклонение значения частоты в пределах ±5%. в) частота возбуждения индукторов излучателей пачками импульсов автоматически изменяется в пределах: - не хуже от 1 до 5 имп./c (программы №1, №4); - не хуже от 5 до 15 имп./c (программы №3). Относительное отклонение крайних значений частот не более ±10%. г) время, в течение которого частота следования «пачек» импульсов возбуждения изменяется от максимального значения до минимального и обратно: - не хуже 126±10 с для программы №3; - не хуже 612±30 с для программ №1 и №4; д) частота следования импульсов возбуждения внутри каждой пачки: - не хуже 30 имп./с (программа №3); - не хуже 7 имп./с (программа №1, №4). Относительное отклонение значения частоты в пределах ±5%; е) значения амплитуды магнитной индукции на поверхности индукторов: - не хуже 10 мТл (программы №1, №2, №3); - не хуже 8 мТл (программа №4). Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции (B) в пределах не хуже ±[0,2B+0,6] мТл. Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти четырех предустановленных программ воздействия. Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и воспроизведение (при включении в сеть) номера последней использованной программы. Температура поверхности индукторов излучателей – не более 41 ºС. Время установления рабочего режима аппарата – не более 60 с. На излучателях предусмотрена маркировка полярности магнитного поля: «N» – север. Аппарат обеспечивает формирование сигнализации и автоматическое прекращение режима воздействия в случае возникновения неисправности. Аппарат обеспечивает следующую индикацию: цифровую: - о номере вызываемой программы; - о нерабочем состоянии в виде символа «Е»; - об установленном времени процедуры магнитного воздействия и оставшемся до окончания воздействия. световую: - о наличии сетевого питания – оранжевого цвета; - о выполнении процедуры магнитного воздействия – красного цвета. звуковую: - об окончании процедуры магнитного воздействия; - о нерабочем состоянии. Время непрерывной работы аппарата не менее 8 часов при непродолжительном режиме работы: магнитное воздействие не более 20 минут, не менее 5 минут – перерыв. Календарный срок службы аппарата не менее 5 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Масса аппарата не более 1,3 кг. Масса индикатора магнитного поля не более 0,030 кг. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 60 календарных дней с момента заключения договора. Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ультразвуковой терапии-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Электронный блок | Аппарат для ультразвуковой терапии с генерацией УЗ-колебаний на частоте не менее 0,88 МГц. Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью, в условиях медицинских учреждений. Технические характеристики Режим работы аппарата непрерывный; импульсный Рабочая частота не менее, МГц 0,88 Частота следования импульсов не менее, Гц 50 Количество излучателей не более 2 Длительность импульсов УЗ-терапии в импульсном режиме не хуже - 2/4/10; в непрерывном режиме – непрерывный Эффективная интенсивность не хуже , Вт/см2 0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 Время установки рабочего режима не хуже , сек 30 Время работы в продолжительном режиме не хуже, ч 6 Диапазон установки таймера не хуже , мин 1-30 Управление аппаратом электромеханическое Контроль контакта излучателя с телом пациента наличие Защиты сменных излучателей от перегрева наличие Световая индикация наличия тока наличие Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм 260х218,5х108,5 Габариты излучателей 150х86х40 Масса электронного блока не более, кг 2 Масса комплекта не более, кг 0,4 Напряжение питания не менее, В 220 Частота питания не менее, Гц 50 Потребляемая мощность не хуже , В*А 45 | 2 шт. |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1. | Сменные излучатели (1 см2) |  | 1 шт. |
|  |  | 2. | Сменные излучатели (4 см2) |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стерилизатор воздушный с перфорированной П-образной панелью в камере-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основной блок | Стерилизатор предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200 ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения в лечебно профилактических и других медицинских учреждениях. Стерилизатор должен иметь световую индикацию и звуковую сигнализацию процесса стерилизации (дезинфекции), а также вспомогательную цифровую индикацию температуры и времени выдержки, которая служит для наблюдения за изменением величин температур и времени выдержки. Программы работы стерилизатора: Стерилизация I: температура, не менее 180°С время,не более мин 60 Стерилизация II: температура,160 °С время, не менее 150 мин Дезинфекция: температура, не менее 120°С время, не более 45 мин Доп.режим: температура, в диапазоне от 50 до 200 °С, время в диапазоне 1 - 999 мин Предельные отклонения температуры сте рилизации (дезинфекции) от номинальных значений температур в загруженной стерили зационной камере, не более 3 °С Предельное отклонение времени выдержки, не более 5 мин Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время нагрева незагруженного стерилизато ра до температуры 180°С, мин, не более 25 Усилие, необходимое для ручного открыва ния и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более 150. Время непрерывной работы стерилизатора должно быть, ч, не более 16. Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5. Объем рабочей камеры, дм3 40. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: длина × ширина × высота : не более 410х275х360. Масса, кг, не более 35. Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: длина × ширина × высота : 720х550х490 . Максимальный уровень мощности звука, дБ, не более 67. Электропитание стерилизаторов должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В с допустимым отклонением напряжения не более ±10 % от номинального значения, частотой не более (50±0,5 %) . В стерилизаторе должно быть предусмотрено аварийное отключение стерилизатора от сети при температуре в камере не менее диапазона 205…235 С. Процесс стерилизации автоматически останавливается при отклонении температуры от заданной на не более ±3 С. Стерилизатор должна обеспечивать возможность автоматического включения процесса стерилизации в заранее заданное время («ночной режим»). По отдельному заказу стерилизатор может иметь дополнительные функции не более : 1. Подключение стерилизатора к ЭВМ для регистрации параметров процесса стерилизации (дезинфекции, сушки) на ЭВМ. Наличие установки скоростей нагрева не менее – 2 °/мин, 5 °/мин, 7 °/мин, максимально возможная (нагрев включен постоянно). | 2шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тележка для перевозки больных -2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основной блок | Тележка для перевозки больных должны быть оснащена съемными носилками и головным подъемом. Регулировка угла подъема головной панели должна быть механической ступенчатой (с помощью гребенок). Тележка должна быть оснащена носилками, которые легко снимаются, имеют эргономичные резиновые ручки и колеса с серой шинкой из антистатической резины. Высота: не более 106 cм, длина: не более 212 см, Ширина: не более 62 см Размеры ложа без подголовника: не менее 142х55 см. Размер подголовника: не более 39х45 см. Тележка для перевозки больных (со съемными носилками, с головным подъемом) предназначена для перевозки больных внутри больничных помещений. Тележка должна состоять из подвижной рамы и съемных носилок. Каркас рамы и носилок должны быть выполнены сварными из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Ложе носилок не менее двухсекционное (с головной панелью) должно быть выполнено из листового металла. Головная панель должна регулироваться по углу подъема. Регулировка угла подъема должна быть механическая ступенчатая (с помощью гребенок). Носилки должны легко сниматься, иметь эргономичные резиновые ручки и колеса с из антистатической резины | 2 шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Техническая спецификация

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Хирургический аспиратор -2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | . № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Хирургический аспиратор | Переносной хирургический аспиратор, работающий от электрической сети 230 В ~ / 50 Гц предназначен для аспирации телесных жидкостей у взрослых и детей. Подходит для назальной, оральной или трахеальной аспирации слизи, катара или крови после незначительных хирургических вмешательств и может использоваться в послеоперационной терапии дома или транспортироваться из одной больничной палаты в другую. Аспиратор изготовлен из термостойкого, электроизоляционного пластика в соответствии с последними европейскими стандартами безопасности. Хирургический аспиратор оснащен регулятором всасывания и вакуумным индикатором, расположенным на передней панели. Легко переносное оборудование, предназначенное для непрерывного использования. Хирургический аспиратор не требует специальных условий хранения и смазки. Максимальное давление всасывания (без банки): не менее - 80kPa (-0.80 Bar); Максимальный объем всасывания (без банки): не менее 40 л/мин; Степень защиты электрического устройства: не хуже IP21; Аппарат должен быть защищен от твердых частиц, имеющих размер больше, чем Ø 12 мм; Аппарат должен быть защищен от вертикального потока капель воды. Класс безопасности: не хуже IIA; Энергопотребление: не более 110VA; Продолжительность цикла работа/отдых: непрерывный. Вес: не более 3,6 кг; Габаритные размеры: не более 350 x 210 x 180 мм. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2. | Емкость для аспирации | Накопительная емкость с крышкой, оснащенная перепускным клапаном. При наполнении емкости на 90%, перепускной клапан перекрывает магистраль всасывания, предотвращая таким образом попадание жидкости внутрь аппарата. Объем: не менее 2000 мл. Механическая прочность: не менее 30 циклов очистки и стерилизации. Контейнер и крышку можно обрабатывать в автоклаве при 121°C, при относительном давлении 1 бар – 15 минут). Материал изготовления: поликарбонат Makrolon®. Тип соединения крышки: винтовое. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Конический фитинг | Конический наконечник предназначен для прикрепления катетера для санации. Наконечник можно обрабатывать в автоклаве при 121°C, при относительном давлении 1 бар – 15 минут). | 1 шт. |
|  |  | 4. | Набор силиконовых трубок | Силиконовые трубки автоклавируемые. Короткая силиконовая трубка соединяет антибактериальный фильтр с коническим коннектором. Длинная трубка соединяется одним концом с антибактериальным фильтром, а другим - с коннектором на емкости для отсасывания. Трубки изготовлены из прозрачного силикона. Размеры: 6 мм x 10 мм. Силиконовые трубки можно обрабатывать в автоклаве при 121°C, при относительном давлении 1 бар – 15 минут). | 1 компл. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 5. | Антибактериальный и влагозащитный фильтр | Антибактериальный и водоотталкивающий фильтр предназначен для предотвращения попадания жидкостей в пневматический контур. Одноразовый антибактериальный фильтр изготовлен из гидрофобного материала, который препятствует прохождению жидкостей. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Аспирационный зонд ch20 | Аспирационный катетер: одноразовое устройство, подлежащее применению для одного пациента. Предназначен для санации носовой, ротовой полости, трахеальной аспирации. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Сеть электропитания: 230V / 50HZ; Температура воздуха: 5 ÷ 35°C; Влажность воздуха: 10 ÷ 93% RH; Атмосферное давление: 700 ÷ 1060 hPa. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник медицинский (переносной)-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основной блок | Медицинский светильник используется для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для проведения диагностики и осмотров, а также как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях и гинекологических процедурах. Диагностический медицинский светильник лучшая производительность: яркий, эффективный, долговечный и качественный. Гибкий и удобный в использовании: гибкая шея с кронштейнами, вращающаяся на не менее 360°, обеспечивает легкость перемещения светильника без скольжения. Прочный и легкий в уходе: корпус из прочного пластика облегчает дезинфекцию светильника. Удобство направления света: встроенная ручка позволяет управлять направлением света с лёгкостью— спереди или сбоку. Простое управление яркостью: регулировка интенсивности света доступна через цифровую клавишу на головке лампы. Интенсивность света: не более 78 000 люкс при D=30 см / 60 000 люкс при D=50 см не более 20 000 люкс при D=100 см Система управления: цифровая клавиатура на головке лампы. Гибкий рычаг: гибкий пластиковый рукав длиной не более 76 см, гусиная шея. Головка лампы: Диаметр не более = 89 мм Диаметр светового пятна не более: 90 мм при Д=30 см 120 мм при Д=50 см 200 мм при Д=100 см Источник света не более : 7 светодиодных ламп с алюминиевой платой и линзой. Срок службы светодиода не более: 50 000 часов Цветовая температура не более : 4800К-5500К Входная подключенная нагрузка не более : 100–260 В, 50/60 МГц Потребляемая мощность не более: 10 Вт Класс защиты не хуже : Класс II | 2шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Лампа бестеневая-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  |  | Мобильный светильник, использующий для освещения светодиодные LED лампы в количестве не менее 5 штук. Обладает возможностью перемещать его в пределах помещения благодаря наличию передвижного штатива с мобильным основанием на не более 5-ти колёсах, из высококачественной нержавеющей стали Материал, из которого изготовлен светильник – прочная сталь высокого качества, не подверженная воздействию ржавчины. Область применения – дополнительно в кабинетах врачей и вспомогательного персонала медицинских учреждений. Основные характеристики - освещенность на расстоянии 0,5 м: не более 30.000 люкс - размер светового пятна не более : 10 см - с заменяемой штепсельной вилкой ЕС / ВБ / США - штатив с мобильным основанием на не более 5-ти колёсах, из высококачественной нержавеющей стали - электронный вкл./выкл. на корпусе светильника - низкое потребление электроэнергии Характеристики: - количество LED ламп не более: 3 - индекс цветопередачи Ra не более : 95 - цветовая температура (Кельвин)не более : 4000 К - повышенная температура в головной части не более: 0,5° C - срок службы источника света не более: 60.000 ч - диаметр корпуса светильника не более : Ø 12 см - общее потребление мощности не более : 7 Вт. - рабочее расстояние не хуже: 20 — 80 см - регулировка высоты от не хуже : 60 см - подключение к сети не более : 100 — 240 В, 50 — 60 Гц - матовое покрытие - вес (нетто) не более : 5,0 кг | 2 шт. |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Камера ультрафиолетовая бактерицидная-2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основной блок | Ультрафиолетовая камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных мед. инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе мед. инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Принцип работы основан на применении ультрафиолетового излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. Ультрафиолетовая камера горизонтального типа, настольное исполнение, может подвешиваться на кронштейны к стене. Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон. Более 60% излучения приходится на излучение длиной волны не менее 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Камеры, благодаря конструктивным особенностям решётки, в которой расположен инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками и шкафами с УФ-лампами. Выбор необходимого инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении не менее 24 часов. Средний срок службы лампы не менее – 8000 часов. Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более: 502х440х293. Технические характеристики Мощность не менее, Вт 25 Габаритные размеры ( Ш × Г × В ) не более, мм 502 × 440 × 286 Масса не более 11±1,1 Решётка, ед., кг не более 1 Питание, не более В/Гц 220/50 Время непрерывной работы не менее, ч 168 Наработка на отказ, ч, не менее 2500 Средний срок службы, не менее лет 8 Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Тип не хуже TUV 15 WLL Мощность не хуже , Вт 15 Ток не хуже , А 0,34 Бактерицидный поток не менее, Вт 4,7 Длина × Ø, не менее мм 438 × 26 Спад излучения после 5000 ч работы, % не более 15 | 2шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Не более 30 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Техническая спецификация

| ### № п/п |  | ### Критерии |  | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  | Дефибриллятор-монитор -2шт |  |  |  |
| 2 |  | Требования к комплектации |  | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Дефибриллятор - монитор со встроенным сетевым блоком и зарядным устройством. | Дефибриллятор - монитор с каналами ЭКГ, НИАД, SPO2, ЭКС, АНД. Назначение: для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биополярным электрическим импульсом посредством пары многоразовых или одноразовых гибких электродов трансторакально. Область применения: в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи. Краткая техническая информация: Имеет в составе детские и взрослые электроды и работает в режиме ручной и автоматической наружной дефибрилляции (АНД). Максимальная энергия на нагрузке 50 Ом: 360 ± 54 Дж. Время набора энергии: - 200 Дж-не более 6 с; - 360 Дж-не более 10с. Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи: - 200 Дж- не менее 70; - 360 Дж- не менее 40. Время непрерывной работы в режиме монитора от полностью заряженной батареи: не менее 3 часов Время непрерывной работы от сети переменного тока: не менее 168 часов. Два канала приема ЭКГ от электродов дефибрилляции и от кардиографических электродов монитора с чувствительностью 5,10,20 мм/мВ. Диапазон измерения ЧСС: 30 до 300 ударов в минуту. Канал пульсоксиметрии. Диапазон показаний SPO2: 0-100%; Канал НИАД. Диапазон измерения давления в манжете: 20-280 мм.рт.ст. Канал электростимуляции: - наружная кардиостимуляция (ЭКСН); - чреспищеводная (ЧПЭС); - эндокардиальная (ЭНДО). Наличие режима АНД. Питание аппарата: - сеть переменного тока (190-250) В, частотой 50-60 Гц; - внешний источник постоянного тока (12-18) В автомобильный аккумулятор; - встроенное зарядное устройство; - сменная аккумуляторная батарея 14,4В, 1900мА.ч; Масса носимой части не более 7 кг с установленной батареей. Габаритные размеры носимой части: не более 345х230х345 мм. Ресурс работы: 5 лет. Голосовые подсказки на русском/казахском языке. | 2 шт |
|  |  |  |  | Принадлежности |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Аккумуляторная батарея | сменная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 14,4 В, 1900 мА·ч. | 1 шт |
|  |  |  |  | 3 | Шнур сетевой 1,8 м | Для сети переменного тока | 1 шт |
|  |  |  |  | 4 | Кабель электрокардиографический ( 4 отведения) | Кабель электрокардиографический 4/12 Для снятия ЭКГ и для мониторирования ЭКГ, для работы в синхронном режиме, четырехэлектродный | 1 шт |
|  |  |  |  | 5 | Манжета, средний размер, для взрослых | Для канала АД. Диапазон измерений давления в манжете (20-280) мм.рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм.рт.ст. Средняя скорость снижения давления в манжете в режиме измерений (2-5) мм.рт.ст/с. | 1 шт |
|  |  |  |  | 6 | Кабель пульсоксиметрический | NELLCOR Датчик для канала SPO2 .Диапазон показаний SpO 2 (0-100) %. Абсолютная погрешность ±3 % в диапазоне показаний (75-100) %. Контроль ЧП в диапазоне (30-240) уд/мин. | 1 шт |
|  |  |  |  | 7 | Кабель переходник ЭКСН | Для проведения наружной электрокардиостимуляции | 1 шт |
|  |  |  |  | 8 | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках | 1 шт |
|  |  |  |  | 9 | Сумка для переноски | Сумка предназначена для удобства переноски дефибрилляторов и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а так же для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем. Размер 500х300х250 мм | 1 шт |
|  |  |  |  | 10 | Компакт диск с ПО | Порядок работы с персональной ЭВМ изложен в Руководстве оператора, которое находится в электронном виде на компакт-диске вместе с программ- ным обеспечением. Для установки программного обеспечения и создания архива | 1 шт |
|  |  |  |  | 11 | Адаптер питания от сети 12-18В | Для включения аппарата в режиме питания от внешнего источника постоянного тока (автомобильного аккумулятора). | 1 шт. |
|  |  |  |  | Расходные материалы: |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Электроды для мониторирования ЭКГ одноразовые | Электроды для мониторирования ЭКГ одноразовые. Размер: 43х45 мм. Назначение - краткосрочная регистрация ЭКГ покоя, мониторинг ЭКГ. Тип коннектора - "кнопка". Покрытие коннектора - Ag/AgCl Основа - вспененный полиэтилен. | 1 комплект (50 шт.) |
|  |  |  |  | 12 | Термобумага, ширина 57-58 мм | А5723/12-н Ширина бумаги – (57 – 58) мм, диаметр рулона –50 мм, термобумага с сеткой или без сетки. | 2 шт. |
|  |  |  |  | 13 | Одноразовые электроды для наружной кардиостимуляции или АНД | PG10S/RU7959 EURO DEFI PADS Для проведения наружной электрокардиостимуляции и автоматической наружной дефибрилляции. Предназначены для проведения реабилитационных действий для взрослых в исполнении перед и бок. Многофункциональные электроды не стерильные и рекомендованы для одноразового использования. Высота (в упаковке) 1 см Ширина (в упаковке) 15 см Длина (в упаковке) 20 см Вес (в упаковке) 0.1 кг | 1 шт. |
| 3 |  | Требования к условиям эксплуатации |  | - температура окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 250 С; - атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст. (от 83,9 до 106,6 кПа). |  |  |  |
| 4 |  | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок поставки медицинской техники и место дислокации |  | 60 календарных дней, Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -в 2024 г ,остальные 70%-в 2025г. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Требования к сопутствующим услугам |  | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник медицинский -2шт |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с госуналичиерственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основной блок | Медицинский светильник используется для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для проведения диагностики и осмотров, а также как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях и гинекологических процедурах. Диагностический медицинский светильник лучшая производительность: яркий, эффективный, долговечный и качественный. Гибкий и удобный в использовании: гибкая шея с кронштейнами, вращающаяся на не менее 360°, обеспечивает легкость перемещения светильника без скольжения. Прочный и легкий в уходе: корпус из прочного пластика облегчает дезинфекцию светильника. Удобство направления света: встроенная ручка позволяет управлять направлением света с лёгкостью— спереди или сбоку. Простое управление яркостью: регулировка интенсивности света доступна через цифровую клавишу на головке лампы. Интенсивность света: не более 78 000 люкс при D=30 см / 60 000 люкс при D=50 см не более 20 000 люкс при D=100 см Система управления: цифровая клавиатура на головке лампы. Гибкий рычаг: гибкий пластиковый рукав длиной не более 76 см, гусиная шея. Головка лампы: Диаметр не более = 89 мм Диаметр светового пятна не более: 90 мм при Д=30 см 120 мм при Д=50 см 200 мм при Д=100 см Источник света не более : 7 светодиодных ламп с алюминиевой платой и линзой. Срок службы светодиода не более: 50 000 часов Цветовая температура не более : 4800К-5500К Входная подключенная нагрузка не более : 100–260 В, 50/60 МГц Потребляемая мощность не более: 10 Вт Класс защиты не хуже : Класс II | 2шт |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Температура: 10–40 ° C Влажность: 30% –90% (без конденсации) Атмосферное давление: 80–106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней дней с момента подписания договора Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35. 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29. Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение. Оплата: Предоплата 30% -после заключения договора ,остальные 70%- после окончательной поставки товара |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Потенциальный поставщик, не являющийся производителем должен предоставить авторизационное письмо на поставку от завода производителя или официального представителя завода производителя, имеющего сервисные центры на территории Республики Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить индустриальный сертификат отечественного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить копию Регистрационного удостоверения «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат об утверждении типа средств измерений. Товар должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат о поверке средства измерения. Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции требованиям безопасности и качества. |  |  |  |

Предоплата 30% -в 2024 г ,остальные 70%-в 2025г.

Адрес: 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, ул.Мира,9, Учреждение №35.

100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Караган, Учетный квартал 017,строение 8, Учреждение №29.

Поставщик заранее, за 7 дней сообщает о предстоящей поставке, для того, чтобы выписать пропуск в учреждение.

Место представления документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: Карагандинская область, г. Абай, ул. Промышленная, 77, Администрация, материальный отдел.  с 25 сентября с 8.30 часов по 1 октября  до 16 часов, вскрытие конвертов начнется в 16 ч 30 мин в материальном отделе, секретарь комиссии специалист по ГосЗакупкам Фунт Л.А. (87756644338).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых медицинских изделий требованиям, установленным Главой  3 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика, окончательная дата и время вскрытия конверта с ценовым предложением.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока возвращается потенциальному поставщику.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Абая" управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Промышленная, 77
БИН 990140002426
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ716010191000060939
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87213143552
Директор Оспанов Берик Серикович

ОКПО 38862891

КБЕ 16