## Протокол № 41 от 02.10.2024 года о проведении закупа оборудования Рентгенографическая система и система визуализации для УИС способом тендера.

## Место заседания: г. Абай, ул. Промышленная, 77., Дата и время: 02.10. 2024 г 16.00 часов.

## Конкурсная комиссия в составе: Заместитель директора по лечебной части Армиянов Т.С., главный бухгалтер Кадышева Б.С., главная медсестра Урушева А.А., заведующая аптекой Меликова С.Ю., секретарь специалист по ГЗ Фунт Л.А., произвели процедуру рассмотрения. Ценовые предложения предоставили: ТОО «Dobro Medical Group»-30.09.24г в 11.09ч, ТОО «ОрдаМед Караганда»-1.10.24г в 14.55ч, ТОО «BM Medical»-2.10.24 в 13.35ч.

| №п/п | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | Цена за ед., тенге | Кол-во | Сумма за ед., тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения | шт | 19 900 000 | 1 | 19 900 000 | Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул.Промышленная,77. Место дислокации: Республика Казахстан, Карагандинская область, Учреждение АК-35, поселок Карабас, ул. Мира, строение 9. |
| 2 | Цифровая система визуализации | шт | 19 500 000 | 1 | 19 500 000 | Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Абай, ул.Промышленная,77. Место дислокации: Республика Казахстан, Карагандинская область, Учреждение АК-35, поселок Карабас, ул. Мира, строение 9. |

Таблица цен потенциальных поставщиков:

| №п/п | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | Цена за ед., тенге | Кол-во | Сумма за ед., тенге | ТОО «Dobro Medical Group» | ТОО «ОрдаМед Караганда» | ТОО «BM Medical» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения | шт | 19 900 000 | 1 | 19 900 000 | 19 890 000,00 | 19 500 000,00 | 18 700 000,00 |
| 2 | Цифровая система визуализации | шт | 19 500 000 | 1 | 19 500 000 | 19 490 000,00 | 19 000 000,00 | 18 500 000,00 |

### Сравнительный анализ предоставленного оборудования:

| Параметр | Заявленные параметры | Цифровая напольная рентгеновская, флюорографическая система DRGEM GXR 52 SD | Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | не менее 52 кВт, не более 65 кВт | 52 кВт | 65 кВт | Соответствует. |
| Номинал линии | 380В переменного тока 3Ф | 380В переменного тока 3Ф | 380В переменного тока 3Ф | Соответствует. |
| Диапазон напряжения сети | ±10% (50/60 Гц) | ±10% (50/60 Гц) | ±10% (50/60 Гц) | Соответствует. |
| Диапазон кВ | не менее 40~150 кВ, шаг 1 кВ | 40~150 кВ, шаг 1 кВ | 40~150 кВ, шаг 1 кВ | Соответствует. |
| Диапазон мА | не более 10-640 мА | 10-640 мА | 10-800 мА | Несоответствие: Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея превышает заявленный диапазон. |
| Диапазон таймеров | в пределах от 0.001 до 10 секунд, не менее 38 шагов | от 0.001 до 10 секунд, 38 шагов | 0.001 до 10 секунд, 38 шагов | Соответствует. |
| Диапазон мА в сек | от 0.1 до 500 мА в секунду (дополнительно 640, 800, 1000 мА в секунду) | от 0.1 до 500 мА в секунду (дополнительно 640, 800, 1000 мА в секунду) | от 0.1 до 500 мА в секунду (дополнительно 640, 800, 1000 мА в секунду) | Соответствует. |
| Макс. мА | 640 мА при 81 кВ | 640 мА при 81 кВ | 640 мА при 81 кВ | Соответствует. |
| Выходная мощность | 500 мА при 104 кВ, 400 мА при 130 кВ, 320 мА при 150 кВ | 500 мА при 104 кВ, 400 мА при 130 кВ, 320 мА при 150 кВ | 500 мА при 104 кВ, 400 мА при 130 кВ, 320 мА при 150 кВ | Соответствует. |
| Минимальный рейтинг выключателя | 75A (400Vac, 3F), 65A (480Vac, 3F) | 75A (400Vac, 3F), 65A (480Vac, 3F) | 75A (400Vac, 3F), 65A (480Vac, 3F) | Соответствует. |
| Воспроизводимость | Коэффициент вариации: кВ <0.005, время <0.005, мАс <0.01 | Коэффициент вариации: кВ <0.005, время <0.005, мАс <0.01 | Коэффициент вариации: кВ <0.005, время <0.005, мАс <0.01 | Соответствует. |
| Точность | кВ <±(1%+1кВ), мА <±(3%+1мА), время <±(1%+0,5мс), мАс <±(3%+0,1мАс) | кВ <±(1%+1кВ), мА <±(3%+1мА), время <±(1%+0,5мс), мАс <±(3%+0,1мАс | кВ <±(1%+1кВ), мА <±(3%+1мА), время <±(1%+0,5мс), мАс <±(3%+0,1мАс) | Соответствует. |
| Линейность | Коэффициент линейности <0,01: CL = (X1-X2)/(X1+X2) | Коэффициент линейности <0,01: CL = (X1-X2)/(X1+X2) | Коэффициент линейности <0,01: CL = (X1-X2)/(X1+X2) | Соответствует. |
| Анатомические программы | макс. 1280 программ с утилитой APR | макс. 1280 программ с утилитой APR | 1280 программ с утилитой APR | Соответствует. |
| Выбор технологии | 4 дисплей точки (кВ, мА, время, мАс) | 4 дисплей точки (кВ, мА, время, мАс) | 4 дисплей точки (кВ, мА, время, мАс) | Соответствует. |
| Рецепторы изображения | 2 Bucky + 1 Non-Bucky | 2 Bucky + 1 Non-Bucky | 2 Bucky + 1 Non-Bucky | Соответствует. |

### Дополнительные комплектующие:

| Доп. комплектующее | Параметр | Заявленные параметры | Цифровая напольная рентгеновская, флюорографическая система DRGEM GXR 52 SD | Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол для пациента | Макс. вес пациента | не менее 300 кг | 300 кг | 300 кг | Соответствует. |
|  | Размер деки стола | 2200(Ш) x 750(Д) x 700(В) мм | 2200(Ш) x 750(Д) x 700(В) мм | 2200(Ш) x 750(Д) x 700(В) мм | Соответствует. |
| Стойка бакки стеновая | Ход | не более 1405 мм (400~1805) | 1405 мм (400~1805) | 1600 мм (400~2000) | Несоответствие: Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея превышает заявленный размер. |
| Стойка TSF | Угол вращения трубки | ±180° | ±180° | ±135° | Несоответствие: Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея имеет меньший угол. |
| Коллиматор | Макс. размер поля | 43x43 см | 43x43 см | 43x43 см | Соответствует. |
| Консоль | Размер | 25 на 30 см | 25 на 30 см | 25 на 30 см | Соответствует. |
| Трубка | Размер фокальной точки | 0.6/1.2 мм | 0.6/1.2 мм | 0.6/1.2 мм | Соответствует. |

### ЛОТ №1: Цифровая диагностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения

### Заявка на участие поставщика ТОО «ОрдаМед Караганда» в тендере по лоту №1 по данному объявлению отклонена, данная заявка не соответствует установленным условиям согласно:

### Глава 2 Правил, Параграф 4, п.62, п.п.7 «Представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил»»

### 1.	Несоответствие в диапазоне мА: Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея имеет диапазон 10-800 мА, что превышает указанный предел в 640 мА. Это нарушает условия, установленные для заявленных параметров.

### 2.	Несоответствие в высоте стойки бакки: Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея не соответствует заявленным ограничениям по высоте стойки бакки, так как ее максимальный ход превышает установленные параметры.

### 3.	Несоответствие угла вращения трубки: Угол вращения трубки в Радиографическая система JUMONG General производства SG Healthcare Co., Ltd., Республика Корея составляет ±135°, что меньше, чем заявленный ±180°. Это также является нарушением установленных заявленных параметров.

### Заявка на участие поставщика Поставщик ТОО BM Medical по данному объявлению отклонена, данная заявка не соответствует установленным условиям согласно:

### На основании Глава 2, Параграф 4, Пункт 62 Установление факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами для лекарственных средств и медицинских изделий и услуг, приобретаемых в рамках настоящих Правил.

### Установление факта представления недостоверной информации в государственных закупках в отношении юридического лица означает, что организация предоставила ложные или неверные данные, которые могли повлиять на результаты тендера. Это касается любой информации, которую юридическое лицо обязано предоставить в рамках закупочной процедуры, включая документы, сертификаты, лицензии, сведения о продукции и другие важные данные.

### Отклонение заявки: комиссия установила, что в документации Поставщик ТОО BM Medical содержится недостоверная информация. Это касается письма с просроченной датой по средствам измерения, что послужило основанием для отклонения заявки. Если письмо или сертификат не подтверждает актуальность состояния средств измерения на момент подачи заявки или участия в тендере, заказчик может рассматривать такие документы как не соответствующие требованиям. Актуальность сертификатов и документов, связанных с качеством и соответствием продукции, имеет критическое значение для участия в государственных закупках.

ЛОТ №2: Цифровая система визуализации

Заявка на участие поставщика ТОО «ОрдаМед Караганда» в тендере по лоту №2 по данному объявлению отклонена, данная заявка не соответствует установленным условиям согласно:

### Глава 2, Параграф 4, Пункт 62

### 7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;

### 8) установления факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

### 11) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

### Комиссия установила, что в документации Поставщик ТОО «ОрдаМед Караганда»: Отсутствие AP (Точка доступа) в Регистрационном Удостоверении предоставленным Поставщиком ТОО «ОрдаМед Караганда»

### На основании вышеперечисленных несоответствий, комиссия установила отклонить заявку компании ТОО «ОрдаМед Караганда».

Заявка на участие поставщика ТОО BM Medical в тендере по лоту №2 по данному объявлению отклонена, данная заявка не соответствует установленным условиям согласно:

### На основании Глава 2, Параграф 4, Пункт 62 Установление факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами для лекарственных средств и медицинских изделий и услуг, приобретаемых в рамках настоящих Правил.

### Установление факта представления недостоверной информации в государственных закупках в отношении юридического лица означает, что организация предоставила ложные или неверные данные, которые могли повлиять на результаты тендера. Это касается любой информации, которую юридическое лицо обязано предоставить в рамках закупочной процедуры, включая документы, сертификаты, лицензии, сведения о продукции и другие важные данные.

### Отклонение заявки: комиссия установила, что в документации Поставщик ТОО BM Medical содержится недостоверная информация. Это касается письма с просроченной датой по средствам измерения, что послужило основанием для отклонения заявки. Если письмо или сертификат не подтверждает актуальность состояния средств измерения на момент подачи заявки или участия в тендере, заказчик может рассматривать такие документы как не соответствующие требованиям. Актуальность сертификатов и документов, связанных с качеством и соответствием продукции, имеет критическое значение для участия в государственных закупках.

Конкурсная комиссия приняла решение:

- Признать победителем ТОО «Dobro Medical Group».

- Заключить договор по лотам №1 и №2 с ТОО «Dobro Medical Group».

Председатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной части_________________Армиянов Т.С.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер_____________________________________Кадышева Б.С.

Главная медсестра______________________________________Урушева А.А.

Зав.аптекой____________________________________________Меликова С.Ю.

Секретарь комиссии: Специалист по ГЗ_____________________Фунт Л.А.